# ICP-OES 光谱仪
## ICP使用规则
- ICP仪器目前由黄启溜（18892683613）负责。
- 测试时请务必做好仪器使用记录。
- 如果样品数量超过50个，每周开机一次；如果样品少，则两周开机一次。
- 开机时间一般为每周周六或周日。如果有其他特殊情况，需要提前开机测样的需要与负责人商议，如果达不成协议，则需要征求张老师和陈老师的意见。
## ICP送样须知
- 本仪器收费仅仅为氩气消耗，属于非盈利性质运营，如果有特殊要求请联系其它单位进行测试；
- 我们不承担样品前处理工作，固体样品等请自行用酸消解，过滤并稀释至推荐线性范围再送样测试；
- ICP样品一般均为酸性（利用HNO3，HCl等酸溶），如果样品为碱性（如Na2WO4等）请务必用相应酸酸化后再送样，防止在系统管路中发生化学反应造成管路污染；
- 溶液中含有的固体颗粒物必须事先完全过滤去除，推荐使用0.22 μm滤膜过滤。若发现样品中有不明悬浊物我们会拒绝测试以保护仪器（残留在系统中的固体会导致高的基体干扰）；
- ICP仪器仅限于分析测试金属元素，测量线性范围为0-20 mg/L，推荐0-10 mg/L。样品需要事先用去离子水稀释到此范围内，正常情况下仪器检测精度优于0.01 mg/L（对低浓度样品也足够准确）；
- 样品中总固体含量必须小于200 mg/L（如测试NaCl中K含量，则要求NaCl低于200 mg/L），高浓度样品会造成严重的残留污染系统。高浓样品请稀释足够倍数再送样测量；
- 样品必须为水溶液，由于阻抗与水不同其它有机溶剂的混入会造成仪器射频线圈损坏（有机相ICP需要特殊的RF线圈装置）；
- 送未知样的同时必须送标准样品，推荐浓度为 4 mg/L，否则无法给出待测样具体浓度数值；
- ICP测试需要的样品体积为20 mL，如果样品中有多种元素需要测定，每5个元素体积增加10 mL；
- 本台ICP大约每1-2周开机一次（测试前仪器需要长时间预热稳定，氩气消耗巨大），视样品数目情况而定。送样符合要求我们会尽快测试，敬请知悉谅解！
- 若有不解之处请在送样前联系黄启溜（18892683613）。